## List1
SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM
I MOTORIČKIM SMETNJAMA, 10000 ZAGREB, GOLJAK 2
Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening - JN6
BROJ |  | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
1 |  | Općenito
| 1 | Senzorno i računalno temeljen multitouch terapijska ploča za gornje ekstremitete s feedbackom
| 2 | Napredak izvješća tijekom vremena
| 3 | Detekcija objekta -> ADL-specifični trening je moguć
| 4 | Reagira na pritisak i trakciju
| 5 | Terapijska pločaje podesiva okomito i horizontalno
| 6 | Premošćuje jaz između uređaja i aktivnosti svakodnevnog života - rehabilitacija usmjerena na zadatak
| 7 | Interaktivna terapijska površina
| 8 | Zaslon velikog formata za veći vizualni doživljaj i istraživanje
| 9 | Pritisak, trakcije, kretanje i rotacije sa stvarnim objektima
| 10 | Pacijent može vježbati u sagitalnoj,frontalnoj i trasverzalnoj ravnini
| 11 | Sustav senzora za pritisak, trakcije, pokrete i rotacije
| 12 | Integrirani softver koji sadrži 1D terapiju
| 13 | Integrirani softver koji sadrži vježbe njihanja
| 14 | Rehabilitacija gornjih ekstremiteta za fine i grube motoričke vještine
| 15 | Napredak izvješća tijekom vremena
| 16 | Istraživački elementi stvaraju više mogućnosti za kognitivnu terapiju
| 17 | Računalno temeljen
| 18 | Multiplayer mod
| 19 | Sadrži zvučni sustav koji se sastoji od 2 zvučnika (svaka 10 W), dovoda struje iz središnjeg sustava kontrole, radio izlaz za slušalice, zaštite od vlage, podesive razina zvuka)
| 20 | Stol se može higijenski očistiti, jednostavan je za čišćenje i jednostavan za izmjenu.
| 21 | Sadrži pretinac za stvarne objekte
| 22 | Sadrži 5 stvarnih objekata (praznu platformu s velcro pričvršćivanjem, kovanice, šalice, lopte, rukohvat) i vakuumske pričvršćivače s 4 različite veličine i oblika
| 23 | Stvarni objekti se moraju kretati glatko preko monitora
2 |  | Primjena
| 1 | Uređajse može nagnuti do 90 °
| 2 | Maksimalna visina (mm): 1363 (prošireno)
| 3 | Minimalna visina (mm): 703 (uvučen) -> 628 mm bez kotačića
| 4 | Maksimalna visina u produljenom i zakrenutom stanju (u mm): 1730
| 5 | Duljina (mm): 890
| 6 | Širina (mm): 1504
| 7 | 3 senzora sile
| 8 | Opseg mjerenja:
-pritisak: (stol horizontalno) ekran centar 0 - 300N
-pritisak (stol vertikalno) ekran centar 0 - 200N
-trakcija (Stol horizontalno ili vertikalno) centar zaslona 0 - 50N
| 9 | LAN/WLAN
| 10 | USB priključak (lako dostupan)
| 11 | Audio izlaz
| 12 | Napajanje 100-240V / 50-60Hz
| 13 | Priključni kabel
3 |  | Softver
3a |  | Općenito
| 3 |  | Softver je dostupan na 11 jezika
| 4 |  | Prikaz sile: N / kg / lbs
| 5 |  | Upute (desno / lijevo i ili gore / dolje) se mogu mijenjati tijekom aktivne terapije
| 6 |  | Vremensko razdoblje za svaku terapiju može se ručno podesiti
| 7 |  | Osjetljivost se može mijenjati tijekom aktivne terapije od 50% 75% ili 100%
| 8 |  | Feedback je prikazan u obliku zvjezdica nakon završetka svake aktivne terapije
| 9 |  | Sve aktivne terapijske igre imaju 10 različitih razina
| 10 |  | Prebacivanje iz jedne razine u drugu može se obaviti ručno ili automatski
| 11 |  | Razina težine može se prilagoditi potrebi pacijenta
3b |  | Procjene
Procjena sile
| 1 |  | Mjeri pincetni hvat i lateralni hvat uz pomoć vakuumskog pričvršćivača različitih po veličini i obliku
| 2 |  | Koordinatna mreža od A1 - E3 za različite pozicije vakuumskih pričvršćivača
| 3 |  | Polje za komentare
Procjena zvjezdicama
| 4 |  | Štoperica počne / završava automatski
| 5 |  | Zaustavlja se nakon najmanje 2 minute
| 6 |  | Postignute točke postaju zelene za vizualni feedback
| 7 |  | Načini: prst / detekcija objekta/ šaka
Procjena tragova
| 9 |  | Prikazuje postotak ostvarenih ciljeva u svakoj četvrtini
| 10 |  | Prostor za komentar
3c |  | Terapije
| 1 |  | 5 različitih načina kontrole za svaki program
| 2 |  | Način rada sile (pritisak ili trakcija sa vakuumskim pričvršćivačem)
| 3 |  | Shift mode
| 4 |  | Predmeti (kovanice, ručke, šalice, lopta, prazna platforme za pojedine objekte)
| 5 |  | Rotacija (od strane predmeta ili dodirom)
| 6 |  | Dodir (prstom ili olovkom / kistom)
| 7 |  | Terapijske igre s mogućnostima oblikovanja
| 8 |  | Pacijent djeluje unutar svog mogućeg aktivnog opsega pokreta i u skladu s individualnim postavkama za svakog
| 9 |  | Razina 1-10 i promjene u brzini (hokej)
| 10 |  | Više ili manje fine motoričke vještine, ovisno o odabranom objektu
| 11 |  | Može se koristiti u sjedećem (stolica ili kolica), stojećem, klečećem položaju
| 12 |  | Funkcionalne I kognitivne terapije
3d |  | Baza podataka i izvješća
| 1 |  | Podatci o bolesniku mogu se arhivirati, spremati, brisati, uvesti i ili izvesti
| 2 |  | Zaštita podataka se može povećati uređivanjem pojedinačnih stupaca
| 3 |  | Više od 500 pacijenata može biti pohranjeno u „banku“ s podacima
| 4 |  | Izvješće o pacijentima je generirano i prikazuje napredak
| 5 |  | Detalji o pacijentu pohranjuju sve rezultate procjene
| 6 |  | Detalji o pacijentu prikazuju količinu vremena provedenog na svakom tipu terapije
| 7 |  | Korisnici mogu dodavati komentare za svako mjerenje i terapiju u za to predviđeno mjesto
| 8 |  | Baza podataka sadrži detaljnu povijest terapije i procjenu podataka za svakog pacijenta
| 9 |  | Interval za backup podataka: možete birati između 1/3/7/14/30 dana ili nikad
| 10 |  | Mogućnost arhiviranja za optimizaciju / smanjenje prikazanog popisa pacijenata
| 11 |  | Redoviti izvoz za izradu detaljnog, čitkog izvješća o terapiji
| 12 |  | Može se priključiti na server za komunikaciju s drugim uređajima za rehabilitaciju
| 14 |  | Pacijentovi detalji: Pregled izvršenih terapija i opće informacije terapije na svim uređajima (ako koristite zajedničku bazu podataka)
| 15 |  | Listu izvješća može prilagoditi i terapeut s obzirom na predloške i prikazane izvještaje i dijagrame
| 16 |  | Lista izvješća -> ispis / PDF / TXT
4 |  | Tehničke specifikacije
| 1 | Datum proizvodnje | Godina proizvodnje može se identificirati serijskim brojem, npr. SN: MR1-2016–XXX odnosi se na 2016. godinu
| 2 | Primjenjive norme | EN 60601-1/2006
| 3 | Klasifikacija | Sustav je aktivan, medicinski proizvod terapeutske klase I prema propisu 1. i 12. Direktive Vijeća 93/42 / EEZ, Dodatak IX i aktualnog dodatka 2007/47 / EZ.
| 4 | Vrsta primjene | Vrsta B
| 5 | Zaštita od električnog udara | Uređaj zaštitne klase I - zaštitno uzemljenje
| 6 | Elektromagnetska kompatibilnost | Uređaj klase A. (CISPR 11) Sustav je pogodan za korištenje u svim drugim objektima, osim apartmanima i stanovima koji su izravno povezani s javnom električnom mrežom koja opskrbljuje zgrade. EN60601-1-2: 2001, zahtjevi su ispunjeni.
| 8 | Napajanje | 110 - 240V izmjenične struje
| 9 | Frekvencija opskrbe | 50/60 Hz
| 10 | Električna energija / Potrošnja energije | 5 – 2,5A / 540W
| 11 | Mrežna opskrba | Spajanje samo na mrežnu opskrbu sa zaštitnim električnim vodovima za uzemljenje
| 12 | Vrsta rada | Kontinuirani rad
Električna prilagodba pokreće intervalni rad (2 min. Na 18 / min. Off)
| 13 | Osigurači | Osigurano za sve polove (2 x T6, 3A L 250V)
| 14 | Napajanje (Pogoni) | 12/24V DC
| 15 | Maksimalna brzina nagibanja | 13-16 mm/second
| 16 | Maks. pogonska snaga | 500N guranje / povlačenje
| 17 | Opseg mjerenja | Pritisak (stol horizontalna) centar zaslona 0 - 300N
Pritisak (stol vertikalno) centar zaslona 0 - 200N
Trakcija(stol horizontalno ili vertikalno) centar zaslona 0 - 50N
| 18 | Devijacije u mjerenju kod procjene snage | < ±5%
| 19 | Težina | 110kg
| 20 | Dimenzije (ŠxDxV) u mm | Smanjen (mm): 1504 x 890 x 703
Produžen (mm): 1504 x 890 x 1363
Maks. visina u izduženom i nagibnom stanju (u mm): 1730
| 21 | Zaštita od penetracije | IP20
| 22 | Rad | Temperatura: 10 ... 30 ° C
Vlažnost: 30 ... 75% relativne vlažnosti
| 23 | Skladištenje i transport | Temperatura: -20 ... 60 ° C
Vlažnost: 20 ... 90% relativne vlage, bez kondenzacije
| 24 | Upozorenja | terapijski sustav ne može se koristiti u zonama sklonim eksploziji AP i APG prema EN 60601-1 / 2006.
| 25 | Uporaba lako zapaljivih i eksplozivnih, anestetičkih inhalacijskih materijala i njihovih mješavina nije dopuštena u neposrednoj blizini terapijskog sustava Ti materijali su:
• eter pro narcosi (dietil eter)
• Ciklopropan
| 26 | Upute i izjava proizvođača - elektromagnetsko zračenje
sustav isključivo je namijenjen za rad u elektromagnetskom okruženju
kao što je dolje navedeno. Kupac ili korisnik terapije sustava mora osigurati da se koristi u takvom okruženju.
|  | Mjerenja emisije interferencije | Usklađenost | Elektromagnetsko okruženje - Upute
|  | Emisije HF prema | Grupa I | sustav isključivo koristi HF energije za unutarnje funkcionalnosti.
|  | CISPR 11 | Klasa A | Dakle, emisije HF su vrlo niske
i vjerojatno neće poremetiti elektroničke uređaje unutar dometa.
|  | Emisije sekundarne frekvencije prema IEC 61000-3-2 | Klasa A | terapijski sustav je pogodan za korištenje u svim drugim objektima, osim stanova i apartmana koji su izravno spojeni na javnu električnu mrežu koja opskrbljuje zgrade.
Napon
fluktuacije / treperenja
|  | emisije prema IEC | Nije primjenjivo
61000-3-3
5 |  | Garancija
| 1 | Jednogodišnja puna garancija svih stavki opreme koja uključuje dijelove, popisane i usluge u kvaru za to osposobljeno osoblje ne smije biti naplaćena.
| 2 | Jedan set uputa za rad i servisnog priručnika treba biti osiguran putem dostave. Servisni priručnik mora sadržavati dovoljno informacija o uslugama, uključujući cjelovit popis dijelova i svih bitnih informacija za provođenje održavanja opreme.
6 |  | Certifikati
| 1 | FDA Odobrenje
| 2 | CE certifikat
| 3 | Certifikat ISO 13485 EN
| 4 | Certifikat ISO 13485 pod CMDCAS
7 |  | Čišćenje
| 1 | Dezinficirajte predmete nakon svake terapije
| 2 | Dezinficirajte površinu nakon svake terapije
| 3 | Koristite suhe ili vlažne krpe za čišćenje i dezinfekciju uređaja
| 4 | Dezinficirajte pacijentove ruke prije terapije
8 |  | Trening
8a |  | Trening korisnika
| 1 | Dostupni materijali za trening
| 2 | Program treninga sa kliničkim stručnjacima na raspolaganju
8b |  | Primjena kliničkog treninga
| 1 | Klinička primjena materijala za trening na raspolaganju
| 2 | Mogućnost pridruživanja terapijske platforme
Zagreb, srpanj 2021. godine